# M 308

## RADYAN ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hastanelerde ve doğumevlerinin yeni doğan servislerinde , normal oda koşullarında çalışacaktır.

- Normal oda ısısında ve açık bir ortamda sadece operasyon masasının üzerinde inkübatör ısısı oluşturacak ve bu sayede yeni doğan bebeğe gerekecek operasyonların sıcak bir ortamda yapılmasını sağlayacaktır.

- Cihaz ısıtma ünitesi ( Güç ünitesi ) , operasyon masası ve bu bölümlerin monte edildiği taşıyıcı stant olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

- Bütün kumanda düğmeleri ve göstergeler bir pano üzerinde olacaktır.

- Cihaz bu ısıyı infrared ışınlarla yaratacaktır.

- Cihazın güç bölümünde infrared ışınları oluşturan sabit dalga boylu 1 adet ısıtıcı olacaktır.

- Isıtıcının gücü max 650 W. , sabit dalga boyu 4,2 mikron 42.000 angstrom olacaktır.

- Güç panosunda ayrıca ışıklı kumanda anahtarı ile kumanda edilen 20 W. gücünde 2 adet LED gün ışığı lambası da olacaktır.

- Cihazın ısıtma ünitesi gövdesi DKP sacdan imal edilmiş olacak , fırın boya ile kaplanacak ve cihaz stantına monteli olacaktır. Infrared ısıtıcı krom nikel levha üzerine monte edilecektir.

- Operasyon masasının tabanı metal esaslı olacak , her iki yanında ve ayak ucunda şeffaf pleksiglas malzemeden mamul yükseklikleri özel sıkma vida ile ayarlanabilir koruyucu kenarlıklar olacaktır.

- Taşıyıcı stant çelik profilden imal edilecek ve toz boya ile kaplı olacaktır.

- Taşıyıcı stant üzerinde malzeme koyabilmek için bir raf bölme bulunacaktır.

- Taşıyıcı stant üzerinde oksijen tüpü yerleştirebilmek için hazırlanmış bir yuva bulunacaktır.

- Taşıyıcı stantta 4 adet tekerlek olacak ve bu tekerlekler vertikal eksenlerinde 360º dönebilecektir.

- Cihaz ortam sıcaklığının 50C üzeri ile 40ºC arasında inkübasyon sıcaklıklarında çalışabilecek ve çalışma sıcaklıklarında hassasiyeti ( ± )  0.1ºC’den fazla olmayacaktır.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti ( ± ) 0.1ºC olacak ve termostat elektronik , göstergesi ise rakamsal olacaktır.

- Kullanılır hacmin sıcaklığını gösteren termometre elektronik , rakamsal göstergeli ve 0.1ºC hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

- Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı cihazın içinde manuel sıvı genleşmeli bir emniyet termostatı bulunacaktır.

- Emniyet termostatı 30 - 90ºC arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Isıtmanın yapıldığını belirleyen ikaz ışığı olacaktır.

- Cihaz istenilen sabit sıcaklık işlemine programlandıktan sonra çalışma halindeyken elektriğin kesilip gelmesi hallerinde işlemi durduracak ve elektriğin kesildiğini sinyal ile belirtecektir. Ayrıca yeni program yapılıncaya kadar hiçbir işlem yapmadan bekleyecektir.

- Cihazda 1 – 59 saat 59 dakika arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Zamanlayıcı ayarlanan zamanın geriye doğru sayma işlemini , ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sinyal verecektir.

- Cihazın güç kaynağı 220 V. - 50 Hz. , kurulu gücü 845 W. olacaktır.

- Cihazın üzerinde sökülmeyecek ve silinmeyecek şekilde takılmış olan etiket üzerinde bulunan seri numaralarına göre garanti verilecektir. Ayrıca bu garanti sözleşmesi ile ücreti mukabilinde 5 yıllık bakım, servis ve yedek parça temini de garanti edilecektir.

- Cihazla birlikte nasıl kullanılacağını , teknik ölçülerini , elektrik devre şemalarını içeren kullanma kılavuzu verilecek ve bu kılavuz Türkçe yazılmış olacaktır.

- Cihaz nakliyeye uygun sandık içinde hava yastıklı naylon ile ambalajlanır .

- Cihaz tıbbi cihazları ilgilendiren Ek II Bölüm 3 Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC gereklerini yerine getirerek CE işareti taşıyacaktır.

- Cihaz T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na ( TİTUBB ) kayıtlı olmalıdır.

- Üretici firma EN ISO 9001 standardına uygun olarak ISO 13.485 ( EN 46001 ) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında imalat yapmalıdır.