ROTARY EVAPORATÖR  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın motor hız aralığı 20-190 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz elle kumandalı asansör sistemine sahip olmalı ve bu asansörün kontrol kolu kolay çalışabilmeli ve kilitleme mekanizması olmalıdır.

- Cihaz kıvılcım çıkarmayan özel motora sahip olmalıdır

- Cihazda uzun ömürlü Teflon (PTFE) conta bulunmalıdır.

- Cihazın su banyosu Rotary evaporatöre uygun olmalı ve dijital ısı kontrollü olmalıdır.

- Su banyosu paslanmaz çelik olmalı ve sıcaklık kontrolü ortam sıcaklığı ile 95°C arasında dijital olarak ayarlanabilmelidir.

- Su banyosunun sıcaklık hassasiyeti 1°C, sıcaklık doğruluğu ± 1.5°C olmalıdır.

- Su banyosunun ısıtıcı elemanları banyo haznesinde olmamalı ve böylece banyo içi kolayca temizlenebilmelidir.

- Su banyosunun kapasitesi en az 3 lt olmalıdır.

- Cihaza ileride değişik amaçlı çalışma imkanı verebilecek  50 ile 2000 ml hacim aralığında cam buharlaştırma ve toplama balonu, koruyu kalkan takılabilmeli. Ayrıca istenildiği taktirde özellikle Rotary Evaporatör için geliştirilmiş Teflon Vakum pompası ve cihazla kombine çalışabilen sıcaklık ayarlı yoğunlaştırıcı sirkülatörde takılabilmelidir.

- Cihaz 1 litre kapasiteli buharlaştırma ve toplama balonu, Diyagonal yoğunlaştırıcı ve dijital ısı kontrollü paslanmaz çelik su banyosu ile komple verilmelidir.

- Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olacaktır.