PRECISA
TERAZİ DE  KALİTE

320	XT / XB  SERİLERİ
ÇALIŞTIRMA  TALİMATLARI
YOĞUNLUK  SAPTAMA  TESTİ
YOĞUNLUK  KİTLERİ
350-8515 / 350-8556 

 
320 XT/XB SERİSİ		PRECISA		350-8515 Yoğunluk Kiti
				Terazi de Kalite

1.  Yoğunluk  kiti    350-8515 / 350-8556 ..........................................2
2.  Yoğunluk  tespitinde dikkat  edilmesi gereken  noktalar ..........3
2.1 Tespit  metodları ...........................................................................3
2.2 Yoğunluk  index'i  hesaplama .....................................................3
3.	Yoğunluk  programını  hazırlama ..............................................3
4.	Yoğunluk  programını  başlatma ................................................4
5.	Sıvının  yoğunluğu  "Mode  liquid"(sadece 350-8515 kitinde)..5
5.1 Yöntemi .........................................................................................5
6.	Katı  maddenin  yoğunluğu "Mode solid in air"(havada).........6
6.1 Yöntemi .........................................................................................6
7.	Gözenekli  katı  maddenin  yoğunluğu (içinden su geçebilen)..7
"Mode  porous solid"
8.	Katı  maddenin  yoğunluğu "Mode  solid  on  bottom" ...........8
8.1 Yöntemi ........................................................................................8

1.	Yoğunluk  kiti  350-8515 / 350-8556

Key-No		Part-No		Tarifi
    1			350-2048		Tabanı
    2			350-3070		Koni XT terazi yoğunluğu
    2			350-3076		Koni XT terazi yoğunluğu
    3			350-4024		Kulp (kavrayıcı)
    4			350-7052		İkili  kap
  (5)			350-7053		Kancalı kap
  (6)			350-7054		Askılı cam tüp
   7			350-7055		Cam  geniş  bardak
   8			350-7066		Termometre
   9			350-7400		Destekleme  parçası

( ): sadece  350-8515  yoğunluk  kitinde

 2. YOĞUNLUK TESPİTİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

2.1 Yoğunluk  tespit  metodları
"Density"(yoğunluk) çalıştırma  programını  kullanarak , katı  maddelerin  ve sıvıların  yoğunluğunu  tespit  edebilirsiniz. Bundan  dolayı , yoğunluk  tespitiyle  ilgili  çeşitli  metodlardan  birini  seçebilirsiniz.

•	"MODE LIQUID":		    Sıvının  yoğunluğu (sadece 350-8515 kitiyle)
•	"MODE SOLID IN AIR":            Katı  maddenin  yoğunluğu (havada)
•	"MODE SOLİD POROUS":        Gözenekli  maddenin  yoğunluğu
•	"MODE SOLID ON BOTTOM":Maddenin kefenin üstünde yoğunluğu

2.2 Yoğunluk index'i  hesaplama:
Yoğunluk  index'i  iki  yoğunluk  arasındaki  farkı  yüzde        olarak  verir.
Index =(Yoğunluk-1 . Yoğunluk-2)/ Yoğunluk-1  100%
Burada  2  yoğunluk  alınmış, Yoğunluk_1  her  zaman>=Yoğunluk_2
Her  iki  yoğunlukta  , birbirinin  arkasından , en son  saptanan yoğunluğa  göre  karşılaştırılmaktadırlar. Bu da  alete  girilmiş  referans  yoğunlukla  karşılaştırılır.

2.	YOĞUNLUK PROGRAMINI HAZIRLAMA
İstek  menüsünden  yoğunluk  programını  seçin  ve  programınızı  ihtiyaçlarınıza  uygun  olacak  şekilde  ayarlayın.

Uygulanacak  olan									
YOĞUNLUK	MODE SOLID ON BOTTOM	Katı madde kefenin üstünde
			MODE SOLID IN AIR		Katı madde
			MODE LIQUID			Sıvı
			MODE SOLID POROUS		Gözenekli  katı madde	
			INDEX  ON/OF			Index  hesaplamasının  kapanıp        
								Açılması			                		REFERENCE  8.000		g/cm3 olarak  index  hesap-
								lanması  için	referans yoğun-							luk (RERFERANS< > 0.0 ol							duğunda  kullanılabilir.)	
			TIME BASE  2.0			Saniye olarak tekrar  etmesi için
								zaman tabanı(sadece bu < >'da)
			REF. DENSITY 0998025		sıvının  yoğunluğunun  ölçümü 
								İçin  kullanılır.		
			ISI 20 DERECE			suyun  ısısı , ölçümde  derece  
								olarak  kullanılmış. REF yoğun-
								luk  buna  uygun  olarak hesap-
								lanır.				

  4. YOĞUNLUK  PROGRAMI  BAŞLATMA VE  UYGULAMA
 	Yoğunluk  programı  elde  etmek  için  kısa  kısa ""a basın .

+	0,999205	gccn
OK	CAL   T-H2o      20.0 C

Eğer "liquid" modu  tespit  edilmişse ,direk  olarak  yoğunluk  tespit moduna  geçecektir, diğer  bütün  modlarda , gösterge  aşağıdaki gibi belirir:
+	0,998205	    gccm
OK	CAL   T-H2o  20.0 C 
    
     Ölçülen  sıvının  mevcut  yoğunluğu
    Fonksiyonlar (XB serileri  için "REF"e basın)

    FONKSİYONLARIN  AÇIKLAMASI
"OK" :		  Ölçülen  sıvının  yoğunlığunu  kabul  etme
			  Uygun  yoğunluk  tespitiyle  devam  eder
 "CAL":	  Ölçülen  sıvının  yoğunluğunu  belirle
			 (Sıvının  yoğunluğu "mode  liquid"(sadece  350-8515 'de)
 T-H2o 20.0 C0: Suyun  referans yoğunluğunu  tespit  et.
			  (Genellikle  20.0 C0'de  tespit  edilir)
 T-H2o...C0 :	  Suyun  referans  yoğunluğunu  tespit  et
			  (genellikle  tanımlanmamıştır)

5. SIVININ  YOĞUNLUĞU "MODE LIQUID"(sadece  350-8515'te)
Bu  metot  sıvının  yoğunluğunu  saptar. Bunun  için  10 cm3  veya
100 cm3  hacimli  cam  gövde  kullanılır.
5.1	Yöntem 
1.	Dara

   		0,000      g
AIR			       SET

 

2.	Cam  gövdeyi  kabın  altındaki  kancaya  asın  ve "SET"e  basın.

+		24,971    g
AIR			       SET

 

Değer  sabit  hale  gelir  gelmez , 2  saniye  içinde yüklenecek ve  gösterilecektir.
3.  Teraziye , sıvı  konteyner'i   yerleştirin  ve  cam  gövdeyi  içine  daldırın(cam  gövde dibe  değmemeli) ve  "SET"e  basın.

+		14,895	   g
LIQUID			SET

     Değer  sabit  hale  gelir  gelmez, 2  saniye  içinde yüklenecek ve                       gösterilecek.
    4. Gösterge  sıvının  yoğunluğunu  gösterir (0.5... 2,0g/cm3 kapasite)

+		0,999      gccm
DENSITY	<->

   

5.	"<->"'la , göstergedeki  yoğunluk  index'ini  değiştirme  

+		0,20%
INDEX		<->

6.	(Tare ->) tekrar terazi  gram  göstergesine  çevrilir ve  terazi  bir sonraki ölçüm  için  hazır  hale gelir.

		0,000 g
AIR			     SET

                                                           

6.	KATI  MADDENİN  YOĞUNLUĞU "MODE SOLID IN AIR"
Bu  metot, katı  maddenin  yoğunluğunu  tespit  eder. Bunun  için, ikili  kap  gerekmektedir.Termometre, konteynerdeki  ölçen  sıvısı  için işe  yarar.
6.1 Yöntemi
1.	Dara

		0,000      g
AIR			      SET

2.	
+		24,972	 g
AIR			      SET

Parçayı  üstteki  kaba  yerleştirin  ve  "SET"e  basın.

                                                       
Değer  sabit  hale  gelir  gelmez, 2 saniye  içinde  yüklenecek ve gösterilecektir.
3.	
+		16,982    g
LIQUID			     SET

Parçayı  alttaki  kaba  yerleştirin  ve  "SET"e  basın.

Değer ,  sabit  hale  gelir  gelmez , 2 saniye  içinde yüklenecek  ve  gösterilecektir.
4.	Katı  maddenin  yoğunluğunu  gösterir. (0.1..... 25.0g/cm3 kapasitede)

+		3,120    gccm
DENSITY	<->

  +                                                                             

5.	Göstergedeki  yoğunluk  index'ini  "<->" kullanarak  değiştirin.

+		2,05	%
INDEX		<->

                                                        

6.	(Tare->) terazi  tekrar  gram  göstergesine  gelir  ve  bir  sonraki  tespit  için  hazır  olur.

		0,000	g
AIR			     SET

7. GÖZENEKLİ (SU GEÇEBİLEN)  KATI  MADDELERİN  YOĞUNLUĞU
Bu  metot  gözenekli  katı  maddelerin  yoğunluğunu  tespit  eder.   Bunun  için  ikili kap  gerekmektedir. Termometre, konteynerdeki  ölçen  sıvının  ısısı  için  işe  yarar.
7.1	Yöntem
1.	Dara (Tare)

		0,000    g
AIR		              SET

2.	Gözenekli  maddeyi  üstteki  kaba  yerleştirin  ve "SET"e basın.

+		24,974    g
AIR 			SET

Değer , sabit  hale  gelir  gelmez, 2  saniye  içinde  yüklenir  ve  gösterilir.
3.  Parçayı  gözenekleri  kapatılmış  olarak (closed  pores) üstteki  kaba  yerleştirin  ve  "SET"e  basın.

+		26,971    g
CLOSED  PORES          SET  	SET

Değer , sabit  hale  gelir  gelmez , 2 saniye  içinde  yüklenir  ve  gösterilir.
4.Gözenekli  parçayı  alttaki  kapa  yerleştirin  ve  "SET"e  basın.

+		16,984   g
LIQUID

Değer , sabit  hale  gelir  gelmez , 2  saniye  ,içinde  yüklenir  ve gösterilir
5. Gösterge  katı  maddenin  yoğunluğunu  gösterir.(0.1... 25.0 g/cm3)

+		2,496  gccm
DENSITY	<->

  

 6.Tare-> terazi  tekrar  gram  göstergesine  döner  ve  sonraki  tespit için  hazır  olur

  	         0,000     g
AIR		             SET	SET

                                                      

8. KATI  MADDENİN  YOĞUNLUĞU "MODE  SOLID ON BOTTOM"
Bu  metot da , katı  maddenin yoğunluğunu  tespit  eder , yardımcı  bir  cihaza  gerek  yoktur. Termometre , ölçen  sıvının  ısısının  gösterilmesinde  işe  yarar.
8.1  Yöntemi
1.	Isısı  ayarlanmış  referans  sıvı (su), konteynerin  içine  boşaltılır , terazi  kefesinin  üstüne  yerleştirilir ve  datalanır(tare)

		0,000    g
BOTTOM 		 SET

2.	Parçayı  konteynerin  içine  yerleştirin  ve  "SET"e  basın.(parça  tabana  değecek)

+		24,971	  g
BOTTOM		SET

Değer , sabit  hale  gelir  gelmez  2  saniye  içinde  yüklenecek ve  gösterilecektir.
3.	
+		9,988	g
LIQUID			                                   

Parçayı  kaldırın (tabana  değmeyecek  ama  hala  tamamen  suyun  içine  daldırılmış  şekilde) ve "SET"e  basın.

4.	Gösterge  maddenin  yoğunluğunu  gösterir.(Eğer  kapasite 0.1 ...25.0 g/cm3  arasındaysa)

+		2,496   gccm
DENSITY	<->

5.	"<->"la  göstergedeki  yoğunluk  index'ini  değiştirin.

+		7,36   %
INDEX		<->

 

6.	Tare-> terazi  tekrar  gram  göstergesine  döner  ve  bir  sonraki  tespit için  hazır  duruma  gelir.

		0,000     g
AIR	                                SET		       SET

                               SET